YS106A型

携带式三相四线工频功率电源

使用说明书

上海迪一仪表有限公司（原上海电表厂）

上海精密科学仪器有限公司上表交流仪器分厂

目录

1 概述----------------------------------（2）

2 技术指标-----------------------------（2）

3工作原理---------------------------------（2）

4 使用方法--------------------------------------（3）

5 操作说明----------------------------------------（4）

6 注意事项---------------------------------------（5）

1 概述

YS106A型便携式三相四线工频电源是一种全电子的新型电源，它由计算机控制系统、电压与电流功率放大输出电路和升压与升流变压器组成。是供电系统，计量部门和工矿企业校验和种交流电压表、电流表、频率表、相位表、功率因数表、单三相有功率表与无功功率表及变送器等工频指示仪表和电度表和无功补偿器测试专用电源。

该产品设计独特，幅值、相位和频率均由数字键盘设定，符合电工型电源的粗、中、细调节使用习惯，在工频范围内具有定相位和定频率功能，以及市电频率输出跟踪功能。另外该产品具有选择单相电压电源输出，不平衡试验开关和有功与无功方式开关，用户操作使用极为方便，是用户更新换代旧设备的最佳选择。

2 主要技术数据

- 电压输出量程：60V、100V、220V、380V、600V五档。

- 电流输出量程：1A、2.5A、5A、10A、20A五档。

- 三相电压对称度：三相四线120°± 0.3°。

- 三相三线60°± 0.3°

- 电压、电流失真度：小于等于0.3%

- 输出特性

| 名称 | 调节特性 | 调节细度 | 稳定度 | 输出功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压 | 0~120%In | ≤0.01%Un | ≤0.03%/2min | 25W |
| 电流 | 0~120%In | ≤0.01%In | ≤0.03%/2min | 25W |
| 相位 | 0~360° | 0.1° | ≤0.3°/2min |  |
| 频率 | 40~70Hz | 0.01Hz | ≤0.02％/2min |  |
| 功率 |  |  | ≤0.03%/2min |  |

- 工作环境：温度10~30℃，湿度45~75%

- 供电电源：220V±10%，50Hz

- 外形尺寸：480×480×160mm3

- 重量：35kg

3 工作原理

整机工作原理如图所示，信号源由单片计算机及其D/A，转换电路组成。输出信号的幅值、频率和相位调节通过键盘控制，由内部软件程序执行。电压功效和电流则将小信号进行功率放大，通过升压器和升流器经过面板输出。

Ua

Ub

威者                                                   Uc

Ia

*

`                                                  Ib

*

Ic

*

4 使用方法

4.1 前面板上方由六个百分比显示的数字电压表，分别监视UA、UB、Uc、I、IB、Ic 的输出幅值。中间的电压、电流量程开关，用户根据需要转换到所需的位置。市频/标频开关是校验指示仪表的,它可抑制拍频对电压、电流、功率稳定性的影响，从而提高电源的稳定性，而标频主要用于校验频率表，相位表和功率因数表，三相四相/三相三线开关是依据被校表的单/三相四相/三相三线而定。下方由四个电压输出端和四个电流输出端，是用于被校表接线，电流开关分别控制IA和IC 的输出 ，是校验功率表不平衡试验开关，键盘接口是控制键盘的输出接口，启动按键是整个电源系统进入开机时的初始状态。

4.2 后面板主要由市电输入插口和功放电流保险丝组成，。风扇是用于仪器内部散热，屏蔽端是用于抑制电网干扰，一般不接，若干扰噪声大则可接大地。电压、电流输出保险丝是防止电压电流过载或振荡造成功率管烧坏，标准表电压、电流输出接线端是用于标准表接线。

4.3 操作键盘由24个键和显示屏组成，其中有效键20个，其余为无效键。0~9数字键为实际功能键，主要用于具体数字的设定。清除键是用于清除误键的数字，10/15键是用于校验10个分格表和15个分格的指示表。ABC键暂且不用。自动键是自动缓升降控制键。保持键是用于对已设定的参数暂时降为零，再按一次则恢复到原来的参数。频率键是频率设定键，相位健键是用于设定移相范围，电压键是电压设定，电流键是电流设定，+/-键是升降控制，复位键是整个电源系统进入开机时的初始状态。

5 操作方法

5.1 直接键入法

按所需的实际数值和相关功能键，即可得到所需的参数量。若要求输出频率52Hz，则可按数字键5、2，再按频率键此时电源即可输出52Hz信号，其它相位、电压和电流的设定与频率一样。

5.2 粗中细微键入法

按所需的相关功能键，连续按二次，再按5、6、7、键和0、1、2键。其中5、6、7键为上升和0、1、2键为下降，0、5键为粗调1、6键为中调7、2键为细调。如要把电压从0升到时候100V，这时只要按电压键两次，再按5（粗）、6（中）、7（细）键，直到键盘上的数字显示为100.0U, 其它相位、频率和电流的设定与电压一样

5.3 自动缓升缓降键入法

按5自动键是对频率进行缓慢升降，6自动键是对相位进行缓慢升降，7自动键是对电压进行缓慢升降，8自动键是对电流缓慢升降。其中上升和下降是由+/-键控制。若中途停止可再按一下自动键。此项功能可用于检查指示电表的指针是否卡针。

5.4 校表操作步骤、

5.4.1 电压表、电流表、频率表的校验

- 将被校表和标准表接在前面板UA、UB、Uc和U*或IA*、IB* 、Ic* 端上。

- 量程开关放在所需的电压、电流档位上。

- 有功/无功开关放在有功位置。

- 校验电压电流和功率表时市频标频开关放在市频位置。

- 校验频率表时放在标频位置。

- 三相四线/三相三线开关放在单相位置。

- 最后将电源开关打开。

- 校验电流表、功率表时，再将电流开关开启。

- 最后按操作方法5对电压、电流、频率进行调节。

5.4.2三相四线（单相）、三相三线表的校验

- 将被检表和标准表接在前面板上。

- 电压、电流量程开关放在所需的档位上。

- 有功表放在有功开关档位上，无功表放无功开关档位上。

- 三相四线（单相）/三相三线开关视被校表类型而定。

- 然后将电源开关打开。

- 接下去将电流开关开启。

- 最后按操作方法5对电压、电流、频率进行调节。

- 在校验无功表时，先将相角设置270°。

- 校验三相四线（单相）功率表时的计算公式为：

P=IAUAcosø+IBUBcosø+IcUccosø

- 校验三相三线有功功率表时的计算公式为：

- P=P1+P2

其中     P1=IaKi×UabKu cosø,   P2=IcKi×UcbKu cosø

超前30°、60°、90°，则键盘设定为：330°、300°、270°

滞后30°、60°、90°，则键盘设定为：30°、60°、90°

- 校验三相三线无功功率表时的计算公式为：

- 在校验无功表时，先将相角设置270°。

# Pvar=√3(P1var+P2var)

其中     P1var=IaKi×UbcKu sinø,   P2 var =IcKi×UabKu sinø

超前30°、60°，则键盘设定为：240°、210°。

滞后30°、60°，则键盘设定为：300°、330°。

6 注意事项：

- 该电源为恒流形式输出，所以在使用时切勿将电压源短路，电流源开路，因为这样容易造成电源损坏。

- 开机之前最好先将电压开关放在低压量程，电流量程放在大电流量程，这样可以避免电源振荡。

- 电源在进行长途运输时，尽量避免巨烈振动。

- 首次使用之前请详细阅读使用说明书。

上海迪一仪表有限公司（原上海电表厂）

上海精密科学仪器有限公司上表交流仪器分厂

公司地址：上海市扬州路464号      邮    编： 200082          邮箱:X5117@126.COM

电    话： 021-27376160    55217103    55217175-801  55217176-802

传    真： 021-55218595    13701794557   网    址:  www.sb-sanfeng.com

# Text boxes

D/A

转换

D/A

转换

D/A

转换

D/A

转换

UAB

功放

UAB

功放

UAB

功放

UAB

功放

CPU

工作 电 源

键盘

显示

UAB

功放

D/A

转换

UAB

功放

D/A

转换