SB2230型
直流数字电阻测试仪

使

用
说

明

书

上海迪一仪表有限公司

厂   址：上海市扬州路464号    邮   编： 200082

电   话： 021- 55217103   22818881   27376160

传   真： 021-55218595    22819697    13701794557

网   址:  www.diyish.com        邮   箱:27376160@163.com

- 用途

SB2230型直流数字电阻测试仪是一种由CMOS大规模集成电路组成的4½位便携式数字仪表,其测量结果用5位LED显示。该表具有性能优良，可靠性好，价格低廉，使用方便等特点，它还可用作为1μV~2V的电压测量，还可用来测试小型电机，变压器的绕线电阻等。因此它可以广泛地使用于实验室，工矿现场等地方，是一个极为理想的测量仪器。

- 技术数据

  - 使用条件

2.1.1 环境温度：20±15℃

2.1.2 环境相对湿度：75%以下

2.1.3 供电电源：220V±22V，50Hz±1Hz

2.1.4 无剧烈震动和机械冲击

2.1.5 空气中不含有足以腐蚀仪器的灰尘和杂质

2.1.6 不应受强的电磁场干扰

2.1.7 通风条件良好

2.2   量程、测量范围、分辨力及基本误差

产品在标准条件下符合表1规定

表1

| 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 基本误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20mΩ | 19.999mΩ | 1μΩ | ±(0.05%读数值+3字) |
| 200mΩ | 199.99mΩ | 10μΩ | ±(0.05%读数值+2字) |
| 2Ω | 1.999mΩ | 100μΩ |  |
| 20Ω | 19.999Ω | 1mΩ |  |
| 200Ω | 199.99Ω | 10mΩ |  |
| 2kΩ | 1,999.9Ω | 100mΩ |  |

2.3   长期稳定性

产品在参比条件下，6个月内误差如表2所示：

表2

| 量程 | 测量范围 | 分辨力 | 基本误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20mΩ | 19.999mΩ | 1μΩ | ±(0.06%读数值+3字) |
| 200mΩ | 199.99mΩ | 10μΩ | ±(0.06%读数值+2字) |
| 2Ω | 1.999mΩ | 100μΩ |  |
| 20Ω | 19.999Ω | 1mΩ |  |
| 200Ω | 199.99Ω | 10mΩ |  |
| 2kΩ | 1,999.9Ω | 100mΩ |  |

2.4   温度附加误差

产品在偏离20±1℃的情况下工作，环境温度每变化10℃所引起的附加误差应不超过基本误差值。

2.5   极性、量程过载指示

2.5.1 在电阻测量时不显示极性(如显示“ - ”极性，则是VH 和VL 接错，调换一下则可）。

2.5.2 此极性在零位调整时候用

2.5.3 当输入电阻值超过仪表测量范围时仪表显示闪烁

2.5.4 从20mΩ至2kΩ都采用手动量程

2.6   采样速度：2~3次/s

2.7   消耗功率：不大于30W

2.8   重量：不大于3kg

2.9   外形尺寸：（1×h×h）mm：240×285×105

- 工作原理和特点

本仪器是电4½位，具有1µV灵敏度的数字电压表和一个精密恒流源组成，如图1所示：

图1

由精密恒流源流出的电流Io 在被测电阻RX 上产生一电压降。同时用4½位数字电压表去测试这个电压降，其测量结果用电阻值反应出来。因此该表除可测试20mΩ～2kΩ的电阻之外，还可以测量20mV、200mV、2V三档电压。

- 使用说明

4.1 产品外形

本产品前视图如图2，后视图如图3：（红色输入插孔为VH和RH ，黑色输入插孔为VL和RL）。

图2

图中：1  面板   2  外壳   3－量程开关   4－调零电位器    5  输入插孔

图3

图中：1  后面板    2  三极管    3－散热件  4－稳压器    5  电源插座（带0.5保险丝）  6  电源开关

4.2 使用注意事项

4.2.1 接通电源预热60min 即可进行测量

4.2.2 仪器经过剧烈的环境条件变化或长期不使用，在首次使用时应通电3～4h

4.2.3 在测量过程中应注意量程范围

4.2.3.1 测试夹子的用法如图4，VH是电压高端，VL是电压低端，RH是电流高端，RL是电流低端（在有些仪器中，用IH来表示RH和用IL来表示RL）。按图4接好后，然后接通仪器的电源，待面板上读数稳定后，数值就是A、B间被测电阻。

4.2.3.2 导线和导体的测法，建议用专用导线测试设备和SB2230配合在一起使用，基本原理如图5，如测导线A、B两点之间的电阻。恒流电源IO的方向是从RH→C→A→B→D→RL，A、B之间的压降即用电阻值来表示。

图4

图5

从图中可看出电压端接触点要小，尤其在测试低阻值导线时，更要注意，如图中的A、B两点，电流端接触端接触面要大，要紧。如图中的C点和D点。

在测试导线时，要注意观察导线的环境温度和被测导线本身的温度（升温）。

4.2.3.3 带电感的电阻测量（小电感，不宜测电力变压器、发电机、电动机等）。

接通仪器电源之前，将仪器测试导线与被测对象相连，如图6所示：

图6

电阻（带电感）测试时注意事项

- 选择相对应的量程；

- 按图6示意夹上夹子；

- 开电源，显示回出现闪烁，约几秒（时间根据电感大小）后，待面板上读数稳定后读取数值；

- 测试结束，先关电源等待几秒（时间根据电感大小）后，取下夹子。

4.2.4 仪器作电压表的用法

把RH、RL短接，VH、VL作为电压测量端，当分别按下20mΩ、200mΩ、200Ω档时，

20mΩ档，VH、VL端可测0～19.999mV

200mΩ档，VH、VL端可测0～199.99mV

200Ω 档，VH、VL端可测0～1.9999V

4.2.5 仪器作恒流源的用法

按下V短（VH、VL短接），当分别按下20mΩ、2Ω、20Ω、2kΩ档时，

20mΩ档，RH、RL端可输出1A电流

2Ω档，RH、RL端可输出0.1A电流

20Ω档，RH、RL端可输出0.01A电流

2kΩ档，RH、RL端可输出0.001A电流

- 维护与复核

为了保证仪表的使用准确性，必须定期对它进行复核，维护和调节。

5.1 复核

所需设备：0.01%精度直流标准电阻一套（0.01Ω、0.1Ω、1Ω、10Ω、100Ω、1kΩ）

0.01%精度直流电阻箱（0Ω～2kΩ）

- 按图7接法，依次在各档量程接上相应的标准电阻测量，如20mΩ档，接0.01Ω、200mΩ档，接0.1Ω等。

- 200Ω档，要用直流电阻箱，测量范围是10Ω、20Ω依次到190Ω。

图7

5.2 维护和调节

在用户不具备复核校对条件或用户复核值超出基本误差，生产厂家可免费为用户对产品进行复校、维护和调节。

- 成套性

6.1 随同产品一起供应的技术文件有：

⑴ 合格证          1份

⑵ 使用说明书      1份

⑶ 装箱单          1份

6.2 随同产品一起供应的附件有：

(1). 输入线          1幅

(2). 电源线          1根

- 保管及使用期限

仪器存放在环境温度为0～40℃，相对湿度不大于80%，在空气中不含足以引起腐蚀的气体或有害杂质。用户在遵守安装、运输和使用规则的条件下，从制造厂发货日期起18个月内，产品因制造质量不良而发生的损坏或不能正常工作时，制造厂应负责免费为用户修理产品及更换零部件。

上海迪一仪表有限公司

厂   址：上海市扬州路464号    邮   编： 200082

电   话： 021- 55217103    22818881   27376160

传   真： 021-55218595    22819697   13701794557

网   址:  www.diyish.com        邮   箱:27376160@163.com